ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ЭЛЕКТРО-БИО-МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА БАЗЕ USB-ОСЦИЛЛОГРАФА

Кубов В.И., к.ф.-м.н., доцент кафедры медицинских приборов и систем.

Черноморский государственный университет им. П.Могилы (г.Николаев)

Развитие средств аналоговой и цифровой электроники создало благоприятные условия для активного внедрения современных технических средств при разработке аппаратуры для изучения электрической активности объектов биологических и медицинских исследований. Такие исследования необходимы как в научных, так и в диагностических целях. Традиционно исследования электрической активности оперируют с очень маленькими значениями потенциалов при относительно высоком уровне внешних электромагнитных помех. Например, характерные уровни полезных сигналов: кардиография 10μV -3mV; миография 10μV-100mV; энцефалография 10μV-1mV; потенциал активации аксонов 10μV-100mV. А уровень помех силовой сети 50Hz, в условиях обычной не экранированной лаборатории, составляет доли и единицы вольт, т.е. значительно выше уровня полезного сигнала. Отсюда возникают особые требования к аппаратуре для исследований электрической активности биологических и медицинских объектов. Современная профессиональная аппаратура соответствующего назначения отличается высокой ценой и, как правило, недоступна для использования в учебных и небольших медицинских лабораториях.

В настоящей работе представлена реализация недорогого экспериментального стенда для электро-био-медицинских исследований с использованием доступных на отечественном рынке элементов.

В качестве основы для стенда используется универсальный любительский осциллограф USB-приставка к персональному компьютеру [1]. Среди факторов, определивших выбор именно этой модели можно отметить следующие:

- доступность (Украинское предприятие) и низкая цена (от 45$ до 75$, в зависимости от исполнения);

- высокие метрологические характеристики: частота дискретизации 32Msp/s; 8-разрядное АЦП; диапазон входных напряжений  10mV-250V;

- универсальное программное обеспечение для обработки осциллограмм (в т.ч. для спектральной и статистической обработки) и наличие средств экспорта результатов измерения в другие программные пакеты (например, LabView);

- наличие гальванической развязки между измерительными цепями и ПК. Этот фактор позволяет существенно уменьшить влияние помех от сети питания и, одновременно, выполнить требования по обеспечению электрической безопасности пациента.

Так как чувствительность USB-осциллографа недостаточна для непосредственного измерения био-медицинских сигналов, был изготовлен предварительный усилитель с коэффициентом усиления 1000 по классической схеме дифференциального инструментального усилителя с активной компенсацией синфазных помех [2, 3]. Усилитель выполнен на двух аналоговых микросхемах (AD623 и TL062) и состоит из трех каскадов: каскад дифференциального усилителя с коэффициентом усиления 100; каскад усилителя активной компенсации синфазного сигнала с цепями частотной коррекции; каскад усиления с устранением постоянной составляющей дифференциального сигнала (постоянная времени около 1 секунды, коэффициент усиления 10).

Стенд размещен в небольшом экранированном корпусе и оснащен набором гнезд для подключения шнуров измерительных электродов – “отведений”[4], стандартным BNC-гнездом для шнура осциллографа и много-позиционного переключателя, позволяющего подключать/отключать предварительный усилитель и выбирать каскад подключения входа осциллографа.

С помощью экспериментального стенда получены классические кардиограммы в стандартных RLFN отведениях, пригодные для последующей тонкой цифровой обработки и фильтрации. Некоторые из примеров возможной цифровой обработки кардиограмм рассмотрены, например, в работе [5]. Кроме того, с помощью стенда получены электро-миограммы покоя и процессов мышечных сокращений.

Разработанный стенд в комплекте с персональным компьютером может использоваться в учебном процессе и в небольшой лаборатории  в качестве современного универсального измерительного средства:

- при проведении исследований  электрических явлений в электротехнических и электронных устройствах - в качестве замены стандартного осциллографа;

- в качестве высокочувствительного (от 20μV) прибора для исследования электрических явлений в биологических и медицинских объектах, а также  явлений на электродах;

- при разработке алгоритмов цифровой обработки и фильтрации сигналов.

ЛИТЕРАТУРА И ССЫЛКИ В ИНТЕРНЕТ

- Универсальный любительский осциллограф приставка к ПК. OKB ROSA, 2009. http://www.oscill.com.

- AD620. Low cost low power instrumentation amplifier. Analog Device, 2004.  http://www.analog.com.

- Сопряжение датчиков и устройств ввода данных с компьютерами IBM PC. Москва: Мир, 1992. -592с.

- Витрук С.К. Пособие по функциональным методам исследования сердечно-сосудистой системы. Киев: Здоровья, 1990. -224с.

- Калюжный Н.А., Кубов В.И., Сливинский А.П. Алгоритм обработки электрокардиограмм для микроконтроллерного устройства с ограниченной емкостью памяти. Наукові праці. т.85, вип.72. Техногенна безпека. Миколаїв: МДГУ ім. П.Могили. 2008, с.84-92.